## Slide 2
راهنمای کاربر Fridge-tag 2 Fridge-tag 2 E سنسور داخلی/ بیرونی

## Slide 6
USB برای استخراج گزارش
نشانگر آلارم
تاریخچه 30 روزه
نشانگر باتری
وضعیت آلارم
دکمه تنظیمات
توضیح آلارم
دمای فعلی
دکمه خواندن
Logger ID
درگاه سنسور خارجی

## Slide 7: توضیحات نمایشگر
 نماد آلارم
 نشانگر آلارم بالا/ پایین/ روزانه
 نشانگر Power
 نشانگر باطری
 نماد اعلام خطر (هشدار)
 نمایش زمان
 نمایش تاریخ
 نمایش حداقل/ حداکثر دمای اندازه­گیری شده

## Slide 8: توضیحات نمایشگر
 نمایش دما
 نمایش واحد اندازه­گیری دما (°F/°C)
11 نمایش سنسور فعال

## Slide 9: حالت Sleep

## Slide 10
خواندن اطلاعات قبل از فعالسازی

## Slide 11
بعد از دومین بار فشردن دکمه READ
نمایش تاریخ و نتیجه تست محصول : 16 February
2018 / PASS (quality check passed)
بعد از سومین بار فشردن دکمه READ
نمایش دمای فعلی و اینکه کدام سنسور فعال است
(داخلی/ خارجی.) اگر سنسور خارجی وصل نشود
نمایشگر --:-°C را نشان خواهد داد

## Slide 12
بعد از چهارمین بار فشردن
دکمه READ
نمایش IDپیکربندی
بعد از پنجمین بار فشردن دکمه READ
نمایش تنظیمات آلارم بالا. نمونه محدوده زمان و دما را
نشان می دهد : 10ساعت ، +8°C < بالا

## Slide 13
بعد از ششمین بار فشردن دکمه READ
نمایش تنظیمات آلارم پائین. نمونه محدوده زمان و دما را
نشان می دهد : 1ساعت، - 5.0 °C > پائین
بعد از هفتمین بار فشردن دکمه READ
سری ساخت دستگاه

## Slide 14
بعد از هشتمین بار فشردن دکمه READ
عدد PCB
( اطلاعات سازنده )
عد از نهمین بار فشردن دکمه READ
قدرت باطری:
3خط: پر (>)%70
2خط: نیمه پر ()%70-30
خط: پائین (**)%30-0
**دستگاه باید تعویض شود

## Slide 15
فعالسازی دستگاه
به منظور فعالسازی دستگاه، دکمه های SETو READ را همزمان فشرده و 3ثانیه نگهدارید.
نکته: به محض اینکه دستگاه فعالسازی شود، دیگر نمی توان آن را مجدداً خاموش کرد .
فعال سازی دستگاه

## Slide 16
اگر شروع فعالسازی به درستی انجام شود، صفحه زیر نمایش داده خواهد شد

## Slide 17: تنظیم فرمت تاریخ
برای تغییر فرمت تقویم READ را فشار دهید.
سپس برای ذخیره فرمت تقویم دکمه SET را بفشارید.
فرمت تاریخ را بر روی dd . mm . yyyy تنظیم کنید

## Slide 18
برای تغییر عدد دکمه READ را فشار دهید.
برای تائید دکمه SET را فشار دهید.
پس از تنظیم فرمت تاریخ، اولین عدد تاریخ شروع به چشمک زدن خواهد کرد

## Slide 19: 16 February 2018

## Slide 25: تنظیم ساعت 13:47

## Slide 29
به محض اینکه آخرین عدد زمان تنظیم شود، فعالسازی دستگاه کامل شده است و دستگاه وارد حالت LOC می شود.

## Slide 30: پس از تکمیل فرآیندهای فوق، Fridge-tag تا 10 دقیقه دما را ثبت نخواهد کرد
جلوگیری از ثبت دمای اشتباه در اثر تماس با دست
ایجاد تطبیق دستگاه با دمای محیط قبل از شروع ثبت دما

## Slide 31: جایگذاری Fridge-tag

## Slide 32: عملکرد LOC (فقط سنسور داخلی)
در موارد زیر دما ثبت نمی شود:
در طول فرآیند فعالسازی دستگاه
در زمان فشردن دکمه­ها ( READ یا SET)
زمان اتصال Fridge-tag به دستگاه کامپیوتر / MAC

## Slide 33
LOC از آخرین باری که دکمه­ای فشرده شود محاسبه می­گردد.
اگر عملکرد قطع شود، دستگاه عملکرد LOC را تقریبا 30 ثانیه بعد از فشردن آخرین دکمه شروع خواهد کرد.

## Slide 34: خواندن و تغییر تنظیمات
چگونه تنظیمات اشتباه را اصلاح کنیم.

## Slide 35
... سپس READ را بفشارید ....
SET را فشرده و نگهدارید ....
000 و هر دو دکمه را همزمان رها کنید.

## Slide 36: منو های در دسترس
SET DATE تغییر تنظیمات تاریخ و یا زمان
READ CONF خواندن تنظیمات آلارم
CELS FAHR تغییر مقیاس واحد دما
SET CONF تغییر تنظیمات آلارم
برای پیمایش داخل منو از دکمه READاستفاده کنید
برای دستیابی به منوی مربوطه از دکمه SETاستفاده کنید

## Slide 37: تنظیم محدوده آلارم
این تنظیمات در 4 مرحله انجام می شود:
1. تنظیم مدت زمان محدود آلارم بالا
2. تنظیم دمای محدوده آلارم بالا
3. تنظیم مدت زمان محدوده آلارم پائین
4. تنظیم دمای محدوده آلارم پائین

## Slide 38: تنظیمات آلارم
تنظیم مدت زمان آلارم HI و LOW به یک روش انجام می­شود

## Slide 42
دکمه READ را فشار دهید تا چشمک زدن متوقف شود.
برای تنظیم محدوده دما دکمه SET را فشار دهید.
تنظیم مدت زمان آلارم HI و LOW به یک روش انجام میشود

## Slide 43: تنظیم محدوده آلارم برای دماهای منفی پائین­تر از 0°C/0°F
دکمه READ را فشار دهید تا علامت “-“ شروع به چشمک زدن بکند.
برای تنظیم محدوده پائین­تر از 0°C/0°F ، دکمه SET را فشار دهید.

## Slide 44
بلافاصله بعد از تنظیم آخرین عدد برای محدوده آلارم بالا، اولین عدد طول مدت آلارم پائین شروع به چشمک زدن می­کند. در این مرحله همانند تنظیم محدوده آلارم بالا عمل کنید.

## Slide 45: نمایش OK – در زمان اندازه­گیری

## Slide 46: نمایش آلارم – در زمان اندازه­گیری

## Slide 47: عملکرد رخداد آلارم
آلارم تک رویدادی
آلارم بالا و پایین با الگوریتم تک رویدادی شروع می شود. اگر دما به طور مداوم بالاتر از حدود دمایی و زمانی تعریف شده برای آلارم باشد، آلارم رخ خواهد داد .

## Slide 48: رخداد آلارم بالا

تنظیم حد بالایی: دمای بالاتر از C °8 و به مدت بیش از 10ساعت بعنوان آستانه آلارم بالا تعریف شده، یعنی دما باید به طور مداوم و به مدت بیش از 10ساعت بالاتر از C °8 باشد.
نماد آلارم و نماد اعلام خطر نمایش داده خواهند شد

## Slide 49: 

## Slide 50: رخداد آلارم پایین

تنظیم حد پائینی: دمای پائینتر از C °0/5- و به مدت بیش از 1ساعت بعنوان آستانه آلارم پائین تعریف شده، یعنی دما باید به طور مداوم و به مدت بیش از 1ساعت پائینتر از C °0/5- باشد

## Slide 51: 

## Slide 52: آلارم : نمایش و تائید
در این حالت تنها یک آلارم بالا و یک آلارم پائین در روز رخ خواهد داد
نماد آلارم  تا 30 روز بر روی صفحه نمایشگر نشان داده خواهد شد
با تائید تمام آلارم­ های رخداده، نماد اعلام خطر غیر فعال خواهد شد

## Slide 53
با فشردن دکمه READ نماد اعلام خطر ناپدید خواهد شد اما نماد آلارم را نمیتوان پنهان و یا بازنشانی کرد

## Slide 54: آلارم های تائید نشده

## Slide 56

READ


تائید آلارم در محدوده دمایی تعریف شده برای آلارم

## Slide 57: تائید آلارم در خارج از محدوده دمایی تعریف شده برای آلارم



READ
READ

## Slide 58: مدت زمان تجمعی روزانه بالاتر / پائین­تر از محدوده
>3.5h

## Slide 59: بازخوانی روز به روز مستقیماً از روی دستگاه ( تاریخچه 30 روزه)

## Slide 61: مثال آلارم پائین در زمان بازخوانی

## Slide 63: Alarm Super Jump
باز خوانی موارد آلارم مستقیما از روی دستگاه – با استفاده از عملکرد Alarm Super Jump ( تاریخچه 30روزه)
اگر تمایل دارید موارد آلارم را مستقیماً از روی دستگاه بخوانید دکمه READ را به مدت حداقل 3 دقیقه فشار دهید.
اولین نمایش از آخرین آلارم رخ داده

## Slide 64
دومین نمایش از آخرین آلارم رخ داده

## Slide 65
نکته: دکمه آلارم را به مدت حداقل 3 ثانیه فشار دهید، آلارم بعدی بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.
نمایش مورد بعدی رخداد آلارم

## Slide 66: استخراج اطلاعات از دستگاه Fridge-tag از طریق اتصال به کامپیوتر

## Slide 68
 نکته 1: مرجع فواصل اندازه­گیری
نکته 2: ستون شرح رخداد ها
ردیف های قابل تعریف توسط کاربر
 هشدار باطری به همراه زمان
 محل تاریخ و امضاء
 محل ثبت نکته ها
جدول رخدادها و آلارم
 عنوان سند و نوع دستگاه
ID و توضیح دستگاه
تنظیمات آلارم
فواصل اندازه­گیری و ثبت

## Slide 69: سپاس از توجه شما